| 矽翔微机电系统（成都）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体流量传感器出厂检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号: | SIAR/RE-QC12-01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版号: | G/1 |  |
| ${rep_type_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表单编号: |  |  |  | ${formnum} |  |
| 产品名称 |  | 气体质量传感器 |  | 检验依据 |  | 产品检验指导书 |  |  |  | 检验日期 |  |  | ${c_time} |  |  |
| 客户名称 |  |  | 订单号 |  | 型号规格 |  |  |  | 送检数量 | 检验数量 |  | 批号或编号 |  |  |  |
| ${sc_name} |  |  | ${order_id} |  | ${sp_modle} |  |  |  | ${sp_qsi} | ${sp_qi} |  | ${sp_number} |  |  |  |
| 检验项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  |  | 标准、要求 |  |  |  | 检验结果 |  |  |  | 检验员 |
| 1 | 工作电压 |  |  |  |  |  | 见附表一 |  |  |  | ok |  |  |  | ${accq_name} ${accq_time} |
| 2 | 工作电流 |  |  |  |  |  | 见附表一 |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 3 | 性能参数（软件版本、最大流量、滤波深度、响应时间、通讯方式等） |  |  |  |  |  | 见订单及对应产品检验指导书（订单无特殊要求均为默认值） |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 4 | 零点输出电压 |  |  |  |  |  | 见附表一 |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 5 | 满量程输出电压 |  |  |  |  |  | 见附表一 |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 6 | 精度/误差 |  |  |  |  |  | 见附表一 |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 7 | 重复性 |  |  |  |  |  | 见附表一 |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 8 | 气体系数 |  |  |  |  |  | 见订单 |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 9 | 气密性 |  |  |  |  |  | 压力值及泄漏标准见附表一 |  |  |  | ok |  |  |  | ${appq_name} ${appq_time} |
| 10 | 外观（含连接线等配件） |  |  |  |  |  | 结构吻合良好、洁净、无损伤 |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 11 | 标志、标签 |  |  |  |  |  | 产品及包装上标签齐全、正确 |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 12 | 包装 |  |  |  |  |  | 随机附件齐全(见产品检验指导书) |  |  |  | ok |  |  |  |  |
| 检验结论：合格 |  |  |  |  |  |  |  | 批 准：${allq_name} ${allq_time} |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1.附表一中划横线的栏目表示无相应标准，可不作检验要求，检验报告相应栏目用单横（斜）线划去；

2.精度、重复性检验数据、参数等详见每只传感器编号在《矽翔生产管理系统》中的数据存档。

附表一                气体流量传感器各型号参数检验标准

| 型号规格 | 工作电压(DC) | 工作电流 | 最小输出电压 | 最大输出电压 | 最大允许误差 | 重复性 | 气密性压力值 | 气密性泄漏标准及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM1000 | 11.75-12.25V | 5-8mA/485 | 0.5±0.015V | 4.5V | ±(0+2.5FS)% | —— | —— | 15-18mA/I2C时工作电流 |
| FSP1000-D9 | 5V | 8.6-9.1mA | 0.4±0.01V | 2.4V | ±(2.0+0.5FS)% | ≤0.5% | —— | 压差2-50时误差±(2.0+0.8FS)% |
| FS1015CL | 8-24V | 14-17mA | 0.5±0.01V | 4.5V | ±(2.0+0.5FS)% | ≤0.5% | 0.3MPa | 水压保持5min无气泡 |
| MF/FS40XX | 14-16V | MF7-10/ FS:5-8mA | 0.5±0.01V | 4.5V | ±(1.5+0.2FS)% | ≤0.75% | 0.6MPa | 快插精度标准详见检验指导书 |
| FS4001 | 10-14V | 8.5-11.5mA/232 | 0.5±0.01V | 4.5V | ±(1.5+0.5FS)% | ≤0.25% | 0.6MPa | 25-40mA/5V，17-25mA/I2C |
| FS34001(PFLOW2001)/低压 | 8-15 V/2.7-5.5V | 8.8-10.2mA | 1.0/0.2±0.01V | 5.0V/2V | ±(1.5+0.15FS）% | ≤0.5% | 0.5MPa | 成品泄漏标准≤0.10sccm |
| MF/FS4300（34300） | (12V-15V)±5% | 3.8-6.3/2.9-4.7mA | 1±0.01V | 5V | ±(1.5+0.15FS)% | ≤0.5% | 0.5MPa | 成品检漏I2C电流FS5.6-7.MF6.8/9.2mA |
| FS4800 | 12-24V | 15-20mA | 0±0.02V | 10V | ±(1.5+0.2FS)% | —— | 0.5MPa | 标准表温度设置为0℃ |
| FS5001L/低压版 | 11-13/4.5-5.5V | —— | 0.5±0.02V/0.25±0.01V | 4.5V/2.25V | ±(2.0+0.5FS)% | ≤0.5% | 0.5MPa | 成品泄漏标准≤0.10sccm |
| FS5002H(EV)/ (EV)n | 10V | 8.0-10.0mA | 1.0±0.01V | 5.0V | ±(2.0+0.5FS)% | ≤0.5% | 0.5MPa | 成品泄漏标准≤0.10sccm |
| FS5002L (EV)/ (EV)n | 5V | 8.0-10.0mA | 0.5/0.25±0.01V | 4.5V/2.25V | ±(2.0+0.5FS)% | ≤0.5% | 0.5MPa | 成品泄漏标准≤0.10sccm |
| FS6122C | 10-18V | 16.3-24.5mA | 0.5±0.015V | 4.5V | ±(2.5+0.5FS)% | —— | 0.01MPa | 定制参数详见检验指导书 |
| FS6122D | 11.75-12.25V | 16.9-18.5mA | —— | —— | ±(2.5+0.5FS)% | —— | 0.01MPa | 压力测试-100/-50/0/50/100 |
| FS7001P | 3.3V | 7.0-9.0mA | 0.4~0.8V | 2.5~3.0V | —— | —— | —— | 需要筛选零点模拟电压 |
| FS7002S | 5V | 4.5-7.0mA | 测试软件显示“PASS” |  |  |  | —— | —— |
| FS8001/HG | 8-24 V/2.7-5.5V | 9.0-13.5/17-20 mA | 1.0±0.025V/无 | 5.0V/无 | ±（2.0/1.5+0.5FS）% | ≤0.5% | 0.5MPa | 成品泄漏标准≤0.10sccm |
| FS8001E | 8-24 V | 9.5-11.5mA | 0.5±0.01V | 4.5V | ±（2.0+0.5FS）% | ≤1.0% | 0.5MPa | 成品泄漏标准≤0.10sccm |
| FS8003/P | 12-18 V | 16-20mA | 0.5±0.01V | 4.5V | ±（2.0+0.5FS）% | ≤1.0% | 0.2/0.5MPa | 成品泄漏标准≤0.10sccm |
| FS34001(PFLOW2001)/低压 | 8-15 V/2.7-5.5V | 8.8-10.2mA | 1.0/0.2±0.01V | 5.0V/2V | ±(1.5+0.15FS）% | ≤0.5% | 0.5MPa | —— |