| 矽翔微机电系统（成都）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： | SIAR/RE-QC12-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量计系列气体质量流量计出厂检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版号： | G/1 |  |  |
| ${rep_type_name} |  |  |  |  |  |  | 表单编号： |  |  |  | ${formnum} |  |  |
| 产品名称 |  | 气体质量流量计 |  | 送检数量 | ${sp_qsi} |  | 检验数量 |  | ${sp_qi} | 检验日期 |  | ${c_time} |  |
| 客户名称 |  | 订单号 | 型号规格 |  |  |  | 数量 | 批号或编号 |  |  |  |  |  |
| ${sc_name} |  | ${order_id} | ${sp_modle} |  |  |  | ${sp_qi} | ${sp_number} |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  | 企业标准及产品检验指导书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 标准、要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  | 检验员 |
| 1 | 参数设置（软件版本、最大流量、气体系数、流量单位） |  |  | 见订单及对应产品检验指导书（订单无特殊要求均为默认值，结果查询生产管理系统产品记录) |  |  |  |  |  | Ok |  |  | ${accq_name} ${accq_time} |
| 2 | 气密性 |  |  | 最大工作压力5min无泄漏(结果查询生产管理系统产品打压信息) |  |  |  |  |  | ${para2} |  |  |  |
| 3 | 精度/误差 |  |  | 见附表一 |  |  |  |  |  | Ok |  |  |  |
| 4 | 重复性Er=（Emax-Emin）/ dn |  |  |  |  |  |  |  |  | Ok |  |  |  |
| 5 | GDCF值 |  |  | GDCF=1000(A/N/O); 特殊气体GDCF值按照《MEMS气体质量流量计特殊气体校准作业规范》 |  |  |  |  |  | Ok |  |  |  |
| 6 | 高、低报警（MF52XX） |  |  | 高：maxSLMP、低：0SLMP（见工装指示灯亮） |  |  |  |  |  | ${para6} |  |  |  |
| 7 | 温度显示(MF57XX) |  |  | ±3℃ |  |  |  |  |  | ${para7} |  |  | ${funq_name} ${funq_time} |
| 8 | 气体类型/控制方式（BC/MFC1000） |  |  | (Air:0 Ar:1 CO2:2 N2:3 O2:4 N2:5 H2:6 He:7) (模拟:0 数字:2) |  |  |  |  |  | ${para8} |  |  |  |
| 9 | 外观（含显示盒、连接线） |  |  | 结构吻合良好，螺钉紧固，滤网安装正确平整、洁净，外观洁净，无损伤，标签、标示正确、完好。 |  |  |  |  |  | Ok |  |  |  |
| 10 | 包装 |  |  | 产品配线、电源适配器等包装配件齐备，产品标签、合格证书、说明书、产品质量跟踪卡、装箱单等随机文件齐备（特殊包装要求见订单） |  |  |  |  |  | Ok |  |  | ${appq_name} ${appq_time} |
| 检验结论：合格 |  |  |  |  |  | 批准： ${allq_name} ${allq_time} |  |  |  |  |  |  |  |

| 规格型号 | 精度 | 重复性 | 气密性压力值 | 气密性泄漏标准 | 模拟输出 | 零点模拟输出 | 整机电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF6600 | ±(0+2FS)% | ±(0+0.5FS)% | 2~3MPa | 0.01SPLPM | / | / | 12V (5.1~6.9mA) |
| MF52XX | ±(1.5+0.5FS)% | ≤(0.5+0.15FS)% | 0.5±0.02MPa | <0.1sccm | / | / | 12-24V (2.1~7.1mA) |
| MF56XX | ±(1.5+0.5FS)% | ≤(0.5+0.15FS)% | 1.2±0.02MPa | 水压保持5min无气泡 | 4-20mA | ≤0.02mA | 12-24V (4.5~9.5mA) |
| MF57XX | ±(2.0+0.5FS)% | ≤(0.5+0.15FS)% | 0.5±0.02MPa | <0.1sccm( MF5706/08) | / | / | 12-24V (2-4mA) |
|  |  |  |  | <0.15sccm(MF5712) |  |  |  |
| MF50XX | ±(1.5+0.5FS)% | ≤(0.5+0.15FS)% | 1.2±0.02MPa | 水压保持5min无气泡 | 4-20mA | ≤0.02mA | 有4~20mA(7.5-12.5mA) 无4~20mA (1.5-4.5mA ) |
| MF20XX | ±(2.0+0.5FS)% | ≤(0.75+0.15FS)% | 1.2±0.02MPa | 水压保持10min无气泡 | 4-20mA | ≤0.02mA | 12-24V (10~20mA) |
| MF46/47XX | ±(2.0+0.5FS)% | ≤(0.8+0.15FS)% | 0.5±0.01MPa | <0.1sccm | 0.4-2mA/ 0.5-4.5V | ≤0.01mA ≤0.01V | 有4~20mA(9.5-14.5mA) 无4~20mA (6.5-9.5mA ) |
| FS47XX | ±(1.5+0.5FS)% |  | 0.5±0.01MPa | <0.15sccm |  |  |  |
| BC/MFC1000 | ±(1.5+0.5FS)% | / | 0.5±0.01MPa | <0.1sccm(量程≤1.5SLPM) | 0.4-2mA/ 0-5V | ≤0.02mA ≤0.03V | 12-24V (16.5~21.5mA) |
|  |  |  |  | <0.15sccm(1.5SLPM~30SLPM) |  |  |  |
|  |  |  |  | <2.0sccm(量程≤30SLPM) |  |  |  |
| MFC2000 | ±(1.0S.P or 0.2FS)% | / | / | <1.0×10-9Pa·m³/s (1.0×10-8mbar·1/s) | 0.4-2mA/ 0-5V | ≤0.02 | 8-24V (20~20mA)/ 8-24V (7~1.5mA) |

附表一小流量计各种型号参数检验标准